## Instrucciones
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA LISTA DE VERIFICACIÓN NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2 (BSL-2)
INSTRUCCIONES
Información General | En esta pestaña se completaran los datos de la visita y en el espacio calificación obtenida aparece automáticamente la calificación obtenida durante la visita, esta fila no debe completarse manualmente
1-Cx y Certificación | En esta pestaña se marcara si el laboratorio tiene en los últimos doce meses un reporte de comisionamiento o certificación, en caso de marcar si a alguna de las dos preguntas se debe pasar a la pestaña 2 para poder realizar la inspección visual y evaluar el cumplimiento de los procedimientos.
|  |  |  | LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | SALUD
| En caso que se responda que NO a AMBAS preguntas se debe pasar a la pestaña 3 y levantar la herramienta completa. |  |  | PÚBLICO | VETERINARIO
|  |  |  | PRIVADO | AGROPECUARIO
|  |  |  | UNIVERSIDAD | ALIMENTOS
| En esta pestaña las únicas opciones de calificación son CERO o CINCUENTA |  |  | CENTRO INVESTIGACIÓN | OTRO
OTRO
2- Si respondió SI en la pestaña 1 | En esta pestaña se evaluara el cumplimiento de los procedimientos, el acatamiento del personal a los procedimientos y se revisaran los documentos que sean pertinentes
El puntaje máximo en esta pestaña es de CINCUENTA, que se sumara al CINCUENTA obtenido en la pestaña 1
3- Si respondió NO a ambas preguntas de la pestaña 1 | En este caso se debe levantar toda la herramienta y el puntaje máximo es CIEN.
Asignación de puntuación. | SI | NO | N/A
| 1 | -1 | 0

## INFORMACION GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA LISTA DE VERIFICACIÓN NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2 (BSL-2)
HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO DE ESTANDARES DE BIOSEGURIDAD Y BIOCUSTODIA - BBB
DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACION
Fechas de la visita (aaaa-mm-dd)
DATOS DE LA INSTITUCION QUE RECIBE LA VISITA
Nombre del laboratorio
Tipo de laboratorio evaluado
Sector al que se vincula |  |  |  | LABORATORIO DE SALUD PUBLICA | SALUD
Ciudad |  |  |  | LABORATORIO CLINICO | AGROPECUARIO
Departamento |  |  |  | UNIVERSIDAD | ALIMENTOS
Dirección |  |  |  | CENTRO INVESTIGACIÓN | OTRO
Teléfono (s) |  |  |  | OTRO
Representante legal (Secretario de Salud Departamental o Distrital/Director)
Nombre del coordinador o director del laboratorio
Fecha verificación estándares (aaaa-mm-dd)
Calificación obtenida | 0%
DATOS DE LA INSTITUCION QUE REALIZA LA VISITA
Nombre | Cargo | Entidad | Firma
DATOS DE LA INSTITUCION QUE RECIBE LA VISITA
Nombre | Cargo | Entidad | Firma
RELACIÓN AGENTES INFECCIOSOS-EVENTOS MANEJADOS POR EL LABORATORIO A EVALUAR

## 1-Cx y cert
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA LISTA DE VERIFICACIÓN NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2 (BSL-2)
| Lista de verificación del nivel 2 de bioseguridad (BSL-2) | Criterio de verificación | Cuenta |  | Comentarios inspección
|  |  | Si | NO
| El laboratorio está comisionado en los últimos 12 meses. | Si la respuesta es si, solicitar reporte de comisionamiento
| EL laboratorio esta certificado en los últimos 12 meses. | Si la respuesta es si, solicitar reporte de certificación |  |  |  | #REF!
0
0%
| CALIFICACION |  | 0%
Comentarios adicionales:
| Hallazgos o criterio evaluado | Descripción/ observaciones del hallazgo |  |  | Fecha de entrega

## si respondio SI a Cx oCert
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA LISTA DE VERIFICACIÓN NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2 (BSL-2)
Item | Lista de verificación del nivel 2 de bioseguridad (BSL-2) | Criterio de verificación | Cuenta |  |  | Comentarios inspección
|  |  | Si | NO | N.A
1 | El laboratorio cuenta con señalización que indique riesgo biológico en las áreas donde se manipulan agentes infecciosos. | Verificar que exista señalización en la puerta de ingreso: 1- símbolo de riesgo biológico, 2-Nivel de contención. |  |  |  |  | FALSE | x | 40
2 | El laboratorio cuenta con control de acceso y las puertas de acceso a las diferentes áreas tienen una indicación de acceso restringido solo a personal autorizado. | Verificar en el laboratorio mecanismos para el acceso autorizado del personal a las áreas analíticas incluyendo la señalización. Si el sistema de acceso no es biométrico, verificar su implementación, sí es biométrico, verificar uso en personal nuevo si procede. |  |  |  |  | FALSE |  | 0
3 | En las puertas de ingreso a los laboratorios, se cuenta con los datos de contacto de la persona responsable del laboratorio, de manera que pueda ser contactada en caso de emergencia. | Verificar los datos de los responsables del laboratorio en las puertas de las áreas analíticas, visible desde fuera (datos mínimos como nombre completo, teléfono) o revisar las estrategias internas de comunicación (radio, otras), revisar contra listados de personal activo que la información se ajuste al momento evaluado en el laboratorio |  |  |  |  | FALSE
4 | Las puertas y áreas especiales cuentan con la señalización adecuada: UV, láser, radioactivo, etc. en la puerta. | verificar señalización en las áreas especiales que aplique |  |  |  |  | FALSE
5 | La distribución de los espacios de trabajo en el laboratorio permiten el movimiento rutinario del personal, muestras, materiales y residuos. Las actividades dentro de los espacios del laboratorio se pueden realizar de manera segura sin perturbar o afectar el trabajo en curso en el laboratorio. | Verificar que no haya espacios muy estrechos entre mesones y equipos, si se usan carros de transporte que estos transiten sin chocar paredes o equipos. |  |  |  |  | FALSE
6 | Se puede acceder a espacios o superficies de difícil acceso, como detrás o debajo de muebles y equipos, de manera que facilite las actividades de mantenimiento, limpieza y desinfección. | Verificar que se puedan realizar las actividades de limpieza integral debajo y detrás de equipos, mesones, muebles, mobiliario, estantes, entre otros |  |  |  |  | #REF!
7 | El laboratorio cuenta con salida(s) de emergencia, y las tiene señalizadas | Durante el recorrido verificar que la rutas de evacuación y sus salidas se identifican y se encuentran señalizadas |  |  |  |  | FALSE
8 | Los corredores y las salidas del laboratorio se encuentran despejados y permiten la circulación del personal, equipos etc. para realizar las actividades rutinarias del laboratorio y en casos de emergencia | Durante el recorrido revisar que los corredores y las salidas están libres y despejados de objetos o mobiliario que puedan afectar la movilidad de las personas, permitan salida sin obstáculos p.ej. en caso de emergencia, que no se usen como lugares de almacenamiento |  |  |  |  | FALSE
9 | Las puertas están ancladas de forma firme , proporcionan un cierre adecuado y son de materiales lavables e impermeables, de fácil limpieza y desinfección, y con una amplitud que permita movilizar equipos, materiales o residuos con facilidad. | Verificar que las puertas funcionen correctamente y si tienen sistema de cerrado automático (brazo hidráulico) si no lo tienen, debe tener una señalización o indicación para que el personal verifique que la puerta quede bien cerrada. Verificar que las puertas no tengan golpes, grietas y que sean de material de fácil limpieza. |  |  |  |  | FALSE
10 | Las áreas técnicas están libres de insumos, reactivos u otros elementos que no están siendo utilizados para realizar actividades analíticas | Revisar durante el recorrido que las áreas técnicas (incluyendo las mesas de trabajo) no están siendo utilizadas como áreas de almacenamiento temporal |  |  |  |  | FALSE
11 | Las instalaciones adicionales para uso del personal, tales como baños, áreas de alimentación (comer/beber), e instalaciones de oficina están ubicadas fuera del espacio de trabajo (áreas analíticas del laboratorio) | Validar que no se usa el espacio de laboratorio para estas actividades administrativas o de descanso |  |  |  |  | FALSE
12 | Se proporcionan espacios para que el personal deje y almacene artículos personales, prendas exteriores, zapatos, y batas de laboratorio limpias, entre otros. | Verificar que existen los espacios que permiten almacenar artículos personales y no compartan espacio con ropa de laboratorio |  |  |  |  | FALSE
13 | Se dispone de espacios (estanterías, muebles) para almacenar consumibles y reactivos de manera segura | Revisar que el laboratorio cuente con estantes para el almacenamiento de insumos y reactivos, que estos estén asegurados para evitar caídas del material y que el material de la estantería sea resistente para los reactivos o insumos almacenados, verificar que no se almacenan reactivos e insumos en el piso. El área debe contar con sistema de ventilación funcional. |  |  |  |  | FALSE
14 | Cuenta con estrategias de control de plagas en función de las circunstancias locales, para proteger los consumibles y reactivos | Verificar cronogramas y su cumplimiento en la ejecución |  |  |  |  | FALSE
15 | Cuenta (cuando aplique), con equipos para almacenamiento de reactivos en condiciones controladas (refrigeración-congelación) | Verificar si se cuenta con los equipos para almacenamiento de reactivos. Estos equipos deben tener definida las condiciones metrológicas definidas acorde al uso previsto y ser controladas. |  |  |  |  | FALSE
16 | El espacio de almacenamiento de productos químicos cuenta con suministros de emergencia, como lavaojos, materiales de primeros auxilios y botiquines, y kits para derrame químicos. (si aplica) | Verificar que se cuente con el kit de derrames químicos en el área de almacenamiento. Disponibilidad de lavaojos próximo, botiquín verificar capacitaciones del uso de kit de derrames, simulacros o simulaciones |  |  |  |  | FALSE
17 | El laboratorio cuenta con sistemas de extracción en las áreas de almacenamiento de productos químicos (si aplica) | Verificar su funcionamiento |  |  |  |  | #REF!
18 | El laboratorio realiza la clasificación y almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a normativa vigente | Revisar implementación del Sistema globalmente armonizado (SGA), verificar que se dispone de los gabinetes o estantes de almacenamiento adecuados para cada riesgo (productos químicos peligrosos, como aquellos con propiedades inflamables, oxidantes o corrosivas), revisar que No se almacenan productos químicos en el suelo, verificar que no se almacenan productos químicos peligrosos por encima del nivel de los ojos |  |  |  |  | FALSE
19 | Todas las soluciones preparadas están debidamente etiquetadas | Revisar etiquetado de soluciones preparadas en el laboratorio, etiqueta integra, fecha de preparación-expiración, contenido, concentración, responsable. |  |  |  |  | FALSE
20 | Realiza el monitoreo de gases industriales o anestésicos en caso de usarlos (formaldehído u otros gases anestésicos) | Este ítem aplica en laboratorios que utilicen animales. Solicitar evidencia de estrategias de monitoreo de concentración residual |  |  |  |  | FALSE
21 | Se cuenta con estrategias o mecanismos para la seguridad física de las muestras almacenadas según los requisitos de bioseguridad asociados y la evaluación del riesgo | Verificar que equipos o espacios de almacenamiento cuenten con sistema de control como implementación de llaves, candados con custodia, permiso de acceso, sistemas biométricos, cámaras de vigilancia - Biocustodia. Responsable designado para la custodia de las llaves (si aplica) e inventario |  |  |  |  | FALSE
22 | Se cuenta con un inventario de muestras, incluyendo cepario, actualizado y disponible para monitoreo y control | Verificar que se tiene inventario, y que esta actualizado. |  |  |  |  | FALSE
23 | Existe un profesional responsable de la gestión y seguimiento del inventario de muestras incluyendo cepario. | Revisar disponibilidad en momento de visita, documentos que den cuenta del seguimiento a su cargo. Verificar capacitación en riesgo biológico, biocustodia, o lineamientos OMS versión vigente |  |  |  |  | FALSE
24 | El personal del laboratorio que realiza las actividades de limpieza, desinfección, esterilización y recolección de la ruta sanitaria cuenta con la competencia para realizar estas actividades. | Revisar registros de entrenamiento, seguimiento técnico al personal que realiza estas actividades, dar alcance a personal no vinculado al laboratorio. |  |  |  |  | FALSE
25 | El laboratorio cuenta con un área de almacenamiento central de residuos peligrosos en condiciones adecuadas acorde a la normatividad vigente. | Verificar que el área se encuentre separada de las áreas analíticas, de uso exclusivo, con acceso restringido y señalizado, de fácil limpieza, con ventilación e iluminación adecuada, con registros de limpieza y desinfección y provisto de extintores y kit antiderrame (biológico o químico según aplique) Verificar el etiquetado de los residuos (adhesivos o bolsas litografiadas) |  |  |  |  | FALSE
26 | El laboratorio cuenta con un programa implementado para la gestión integral de los residuos generados acorde a la evaluación del riesgo y la normatividad vigente | Verificar programa-manual-procedimiento documentado y su correspondiente implementación (seguimiento ruta sanitaria, contrato vigente y con seguimiento al gestor, capacitaciones, plan de contingencias, registros de cuantificación). Verificar en el personal de la ruta sanitaria el uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo definido en su procedimiento. |  |  |  |  | FALSE
27 | Los residuos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados, fechados y cerrados, según la normatividad vigente. | Verificar que estos residuos se encuentren adecuadamente etiquetados (características de peligrosidad, el proceso en que se originó el residuo, fecha de su depósito en el área de acopio) que cuenten con las fichas de seguridad y tarjeta de emergencia |  |  |  |  | FALSE
28 | El laboratorio realiza la inactivación con calor (autoclave) antes de la entrega al gestor de residuos . (si aplica) | En BSL2 no es obligatorio autoclave de residuos, salvo que el análisis del riesgo lo defina como obligatorio. Si realizan la inactivación con autoclave verificar que se cuente con un autoclave para la inactivación de residuos, verificar si ésta se encuentra con operaciones metrológicas vigentes (mantenimiento - calificación de desempeño). Si no se tiene, verificar manejo en ruta sanitaria, almacenamiento temporal en refrigeración/congelador, y alcance del contrato con inactivación/incineración. |  |  |  |  | FALSE
29 | Hay un incinerador disponible. (si aplica) | Si existe el incinerador, revisar que cuente con certificado de emisiones, acorde a regulación vigente Resolución 058 DE 2002 - Min ambiente: Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. |  |  |  |  | FALSE
30 | El laboratorio cuenta con sistemas o equipos de seguridad (como interruptores de aislamiento, sistemas de rociadores, extintores y duchas y lavaojos de emergencia) y estos son de fácil acceso para el personal. | Revisar accesibilidad a extintores , si son adecuados para el riesgo y su vigencia, su disponibilidad por áreas y que se encuentren anclados y señalizados. Si hay rociadores de techo, preguntar si se purgan anualmente. Duchas y lavaojos de fácil acceso con registro de su verificación periódica de funcionalidad, si la ducha cuenta con sifón éste debe contar con rejillas anti-insectos. Verificar ubicación de cajas de control eléctrico y consultar si el personal de laboratorio conoce su ubicación y como utilizarlo |  |  |  |  | FALSE
31 | Si Existe luz UV instalada en el laboratorio, verificar el sistema de encendido y apagado | Verificar el sistema de funcionamiento de la luz UV durante la visita Verificar registro de horas de uso lampara y recambio |  |  |  |  | FALSE
32 | Hay disponibilidad de elementos de protección personal (guantes, batas, gafas, etc.) acorde al análisis del riesgo, disponibles de forma permanente para ser empleados por el personal | Verificar los inventarios de elementos de protección personal (guantes, batas, gafas, zapatos), así como distribución acorde a nivel de riesgo identificado |  |  |  |  | FALSE
33 | El personal usa adecuadamente los elementos de protección personal acorde al análisis del riesgo. | Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal al interior de las áreas acorde al riesgo identificado (Guantes utilizados al manipular material infeccioso o equipo contaminado) y que estos mismos elementos no se usen fuera del laboratorio |  |  |  |  | FALSE
34 | Los alimentos para consumo humano son almacenados fuera del laboratorio | Verificar que no se almacenan alimentos para consumo personal en los equipos de frío dentro del laboratorio |  |  |  |  | FALSE
35 | El laboratorio tiene documentada la evaluación del riesgo biológico | Solicitar y registrar fecha de actualización, y evidenciar que se mantiene acorde a la operatividad del laboratorio |  |  |  |  | FALSE
36 | Equipos de laboratorio debidamente etiquetados (riesgo biológico, radiactivo, etc.) | Verificar señalización para aquellos equipos que por su uso representan un riesgo específico de acuerdo a la evaluación del riesgo |  |  |  |  | FALSE
37 | El personal de laboratorio tiene capacitación en seguridad de laboratorio y BBP (principios básicos de bioseguridad) - inicial y de actualización, acorde a la evaluación de riesgos | Verificar como se documentan las capacitaciones en uso de EPP y p.ej prueba de humos Revisar que las capacitaciones se adecuan a los niveles de riesgos específicos Verificar capacitaciones del personal frente a la normativa vigente (Manual de OMS) |  |  |  |  | #REF!
38 | Se cuenta con un manual de Bioseguridad y procedimientos alineados a la evaluación del riesgo, están fácilmente disponibles en el laboratorio | Revisar disponibilidad de documento, divulgación y adherencia a lineamientos OMS vigentes |  |  |  |  | #REF!
39 | El laboratorio realiza el seguimiento a las actividades de implementación de las estrategias documentadas en su manual de bioseguridad | Solicitar evidencias, listas de chequeo, auditorias, etc. |  |  |  |  | FALSE
40 | Se contacta con la ARL o entidad correspondiente para inmunizaciones apropiadas, vigilancia y tratamiento de exposiciones ocupacionales. | Revisar profesiograma y perfil vacunal - verificación de cumplimiento con SST
|  |  | 0 | 0 | 40
0%
| CALIFICACION |  | ERROR
Comentarios adicionales:
| Hallazgos o criterio evaluado | Descripción/ observaciones del hallazgo |  |  |  | Fecha de entrega

## Si respondio NO a CX o Cert
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DIRECCIÓN REDES EN SALUD PÚBLICA LISTA DE VERIFICACIÓN NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2 (BSL-2)
Ítem | Lista de verificación del nivel 2 de bioseguridad (BSL-2) | Criterio de verificación | Cuenta |  |  | Comentarios inspección
|  |  | Si | NO | N.A
1 | El laboratorio cuenta con señalización que indique riesgo biológico en las áreas donde se manipulan agentes infecciosos. | Verificar que exista señalización en la puerta de ingreso: 1- símbolo de riesgo biológico, 2-Nivel de contención. |  |  |  |  | FALSE | X
2 | El laboratorio cuenta con control de acceso y las puertas de acceso a las diferentes áreas tienen una indicación de acceso restringido solo a personal autorizado. | Verificar en el laboratorio mecanismos para el acceso autorizado del personal a las áreas analíticas incluyendo la señalización. Si el sistema de acceso no es biométrico, verificar su implementación, sí es biométrico, verificar uso en personal nuevo si procede. |  |  |  |  | FALSE |  | 90
3 | En las puertas de ingreso a los laboratorios, se cuenta con los datos de contacto de la persona responsable del laboratorio, de manera que pueda ser contactada en caso de emergencia. | Verificar los datos de los responsables del laboratorio en las puertas de las áreas analíticas, visible desde fuera (datos mínimos como nombre completo, teléfono) o revisar las estrategias internas de comunicación (radio, otras), revisar contra listados de personal activo que la información se ajuste al momento evaluado en el laboratorio |  |  |  |  | FALSE |  | 0
4 | Las puertas y áreas especiales cuentan con la señalización adecuada: UV, láser, radioactivo, etc. en la puerta. | verificar señalización en las áreas especiales que aplique |  |  |  |  | FALSE
5 | La distribución de los espacios de trabajo en el laboratorio permiten el movimiento rutinario del personal, muestras, materiales y residuos. Las actividades dentro de los espacios del laboratorio se pueden realizar de manera segura sin perturbar o afectar el trabajo en curso en el laboratorio. | Verificar que no haya espacios muy estrechos entre mesones y equipos, si se usan carros de transporte que estos transiten sin chocar paredes o equipos. |  |  |  |  | FALSE
6 | Se puede acceder a espacios o superficies de difícil acceso, como detrás o debajo de muebles y equipos, de manera que facilite las actividades de mantenimiento, limpieza y desinfección. | Verificar que se puedan realizar las actividades de limpieza integral debajo y detrás de equipos, mesones, muebles, mobiliario, estantes, entre otros |  |  |  |  | #REF!
7 | El laboratorio cuenta con salida(s) de emergencia, y las tiene señalizadas | Durante el recorrido verificar que la rutas de evacuación y sus salidas se identifican y se encuentran señalizadas |  |  |  |  | FALSE
8 | Los corredores y las salidas del laboratorio se encuentran despejados y permiten la circulación del personal, equipos etc. para realizar las actividades rutinarias del laboratorio y en casos de emergencia | Durante el recorrido revisar que los corredores y las salidas están libres y despejados de objetos o mobiliario que puedan afectar la movilidad de las personas, permitan salida sin obstáculos p.ej. en caso de emergencia, que no se usen como lugares de almacenamiento |  |  |  |  | FALSE
9 | Las puertas están ancladas de forma firme , proporcionan un cierre adecuado y son de materiales lavables e impermeables, de fácil limpieza y desinfección, y con una amplitud que permita movilizar equipos, materiales o residuos con facilidad. | Verificar que las puertas funcionen correctamente y si tienen sistema de cerrado automático (brazo hidráulico) si no lo tienen, debe tener una señalización o indicación para que el personal verifique que la puerta quede bien cerrada. Verificar que las puertas no tengan golpes, grietas y que sean de material de fácil limpieza. |  |  |  |  | FALSE
10 | Las áreas técnicas están libres de insumos, reactivos u otros elementos que no están siendo utilizados para realizar actividades analíticas | Revisar durante el recorrido que las áreas técnicas (incluyendo las mesas de trabajo) no están siendo utilizadas como áreas de almacenamiento temporal |  |  |  |  | FALSE
11 | Las instalaciones adicionales para uso del personal, tales como baños, áreas de alimentación (comer/beber), e instalaciones de oficina están ubicadas fuera del espacio de trabajo (áreas analíticas del laboratorio) | Validar que no se usa el espacio de laboratorio para estas actividades administrativas o de descanso |  |  |  |  | FALSE
12 | Se proporcionan espacios para que el personal deje y almacene artículos personales, prendas exteriores, zapatos, y batas de laboratorio limpias, entre otros. | Verificar que existen los espacios que permiten almacenar artículos personales y no compartan espacio con ropa de laboratorio |  |  |  |  | FALSE
13 | Se dispone de espacios (estanterías, muebles) para almacenar consumibles y reactivos de manera segura | Revisar que el laboratorio cuente con estantes para el almacenamiento de insumos y reactivos, que estos estén asegurados para evitar caídas del material y que el material de la estantería sea resistente para los reactivos o insumos almacenados, verificar que no se almacenan reactivos e insumos en el piso. El área debe contar con sistema de ventilación funcional. |  |  |  |  | FALSE
14 | Cuenta con estrategias de control de plagas en función de las circunstancias locales, para proteger los consumibles y reactivos | Verificar cronogramas y su cumplimiento en la ejecución |  |  |  |  | FALSE
15 | Cuenta (cuando aplique), con equipos para almacenamiento de reactivos en condiciones controladas (refrigeración-congelación) | Verificar si se cuenta con los equipos para almacenamiento de reactivos. Estos equipos deben tener definida las condiciones metrológicas definidas acorde al uso previsto y ser controladas. |  |  |  |  | FALSE
16 | El espacio de almacenamiento de productos químicos cuenta con suministros de emergencia, como lavaojos, materiales de primeros auxilios y botiquines, y kits para derrame químicos. (si aplica) | Verificar que se cuente con el kit de derrames químicos en el área de almacenamiento. Disponibilidad de lavaojos próximo, botiquín verificar capacitaciones del uso de kit de derrames, simulacros o simulaciones |  |  |  |  | FALSE
17 | El laboratorio cuenta con sistemas de extracción en las áreas de almacenamiento de productos químicos (si aplica) | Verificar su funcionamiento |  |  |  |  | #REF!
18 | El laboratorio realiza la clasificación y almacenamiento de sustancias químicas de acuerdo a normativa vigente | Revisar implementación del Sistema globalmente armonizado (SGA), verificar que se dispone de los gabinetes o estantes de almacenamiento adecuados para cada riesgo (productos químicos peligrosos, como aquellos con propiedades inflamables, oxidantes o corrosivas), revisar que No se almacenan productos químicos en el suelo, verificar que no se almacenan productos químicos peligrosos por encima del nivel de los ojos |  |  |  |  | FALSE
19 | Todas las soluciones preparadas están debidamente etiquetadas | Revisar etiquetado de soluciones preparadas en el laboratorio, etiqueta integra, fecha de preparación-expiración, contenido, concentración, responsable. |  |  |  |  | FALSE
20 | Realiza el monitoreo de gases industriales o anestésicos en caso de usarlos (formaldehído u otros gases anestésicos) | Este ítem aplica en laboratorios que utilicen animales. Solicitar evidencia de estrategias de monitoreo de concentración residual |  |  |  |  | FALSE
21 | El Laboratorio cuenta con espacios para almacenamiento de muestras de acuerdo a las actividades que realiza (temperatura ambiente, refrigeración o congelación) dentro de la instalación. | Verificar que se cuente con el equipamiento necesario acorde a las especificaciones de las muestras recibidas en el área. El espacio o equipos deben estar claramente definidos y señalizados. Verificar que el equipo de medida registre, acorde a la especificación. El equipo de medición debe tener las actividades metrológicas vigentes y con cumplimiento de la especificación |  |  |  |  | FALSE
22 | Los equipos para almacenamiento de muestras y en general todos los equipos críticos según análisis de riesgos. cuentan con el soporte y suministro eléctrico para su funcionamiento en condiciones rutinarias y en caso de fallos. | Revisar que se cuenta con sistemas de respaldo energético (planta eléctrica y que opera correctamente. Ver registros de funcionamiento del equipo de soporte eléctrico y registros de mantenimiento y carga de combustible. Revisar si cuenta con soporte eléctrico adicional en caso de fallas (UPS), verificar el mantenimiento de estos equipos de soporte eléctrico UPS. |  |  |  |  | FALSE
23 | Se cuenta con estrategias o mecanismos para la seguridad física de las muestras almacenadas según los requisitos de bioseguridad asociados y la evaluación del riesgo | Verificar que equipos o espacios de almacenamiento cuenten con sistema de control como implementación de llaves, candados con custodia, permiso de acceso, sistemas biométricos, cámaras de vigilancia - Biocustodia. Responsable designado para la custodia de las llaves (si aplica) e inventario |  |  |  |  | FALSE
24 | Se cuenta con un inventario de muestras, incluyendo cepario, actualizado y disponible para monitoreo y control | Verificar que se tiene inventario, y que esta actualizado. |  |  |  |  | FALSE
25 | Existe un profesional responsable de la gestión y seguimiento del inventario de muestras incluyendo cepario. | Revisar disponibilidad en momento de visita, documentos que den cuenta del seguimiento a su cargo. Verificar capacitación en riesgo biológico, biocustodia, o lineamientos OMS versión vigente |  |  |  |  | FALSE
26 | El personal del laboratorio que realiza las actividades de limpieza, desinfección, esterilización y recolección de la ruta sanitaria cuenta con la competencia para realizar estas actividades. | Revisar registros de entrenamiento, seguimiento técnico al personal que realiza estas actividades, dar alcance a personal no vinculado al laboratorio. |  |  |  |  | FALSE
27 | El laboratorio cuenta con canecas o contenedores para la adecuada segregación de los residuos generados de acuerdo a la normatividad vigente. | Verificar la segregación en el interior de las áreas en las canecas o contenedores con sus correspondientes bolsas acorde al código de colores de acuerdo a normatividad vigente. Las canecas deben contar con tapa con cierre funcional |  |  |  |  | FALSE
28 | El laboratorio cuenta con un área de almacenamiento central de residuos peligrosos en condiciones adecuadas acorde a la normatividad vigente. | Verificar que el área se encuentre separada de las áreas analíticas, de uso exclusivo, con acceso restringido y señalizado, de fácil limpieza, con ventilación e iluminación adecuada, con registros de limpieza y desinfección y provisto de extintores y kit antiderrame (biológico o químico según aplique y verificar capacitaciones, simulacros o simulaciones) Verificar el etiquetado de los residuos (adhesivos o bolsas litografiadas) |  |  |  |  | FALSE
29 | La ubicación de las áreas de desactivación de residuos se encuentran ubicadas de modo que el olor y el calor excesivo generado no afecten a otras áreas o al personal del laboratorio. | Verificar en las áreas de desactivación de residuos cuenten con ventilación adecuada, capacidad y equipamiento adecuado (autoclaves) según la evaluación del riesgo, seguimiento de condiciones ambientales (acordes a lo definido para el área/equipo), extractores según aplique. |  |  |  |  | FALSE
30 | El laboratorio cuenta con un programa implementado para la gestión integral de los residuos generados acorde a la evaluación del riesgo y la normatividad vigente | Verificar programa-manual-procedimiento documentado y su correspondiente implementación (seguimiento ruta sanitaria, contrato vigente y con seguimiento al gestor, capacitaciones, plan de contingencias, registros de cuantificación). Verificar en el personal de la ruta sanitaria el uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo definido en su procedimiento. |  |  |  |  | FALSE
31 | Los residuos químicos se encuentran adecuadamente etiquetados, fechados y cerrados, según la normatividad vigente. | Verificar que estos residuos se encuentren adecuadamente etiquetados (características de peligrosidad, el proceso en que se originó el residuo, fecha de su depósito en el área de acopio) que cuenten con las fichas de seguridad y tarjeta de emergencia |  |  |  |  | FALSE
32 | Cuenta con contenedores de objetos cortopunzantes debidamente etiquetados. | Revisar la instalación de los guardianes que tengan soporte, que su volumen de llenado no sobrepase las 3/4 partes de su capacidad. |  |  |  |  | FALSE
33 | Los residuos anatomopatológicos se segregan y almacenan adecuadamente. | Verificar que estos residuos se segreguen y transporten en bolsas dobles, selladas individualmente y correctamente identificadas. Verificar que tanto en el transporte de la ruta sanitaria y almacenamiento en el congelador (con calificación, calibración o verificación vigente) las canastas o cajas no sobrepasen los 3/4 de su capacidad y se encuentren rotuladas y cerradas. |  |  |  |  | FALSE
34 | El laboratorio realiza la inactivación con calor (autoclave) antes de la entrega al gestor de residuos . (si aplica) | En BSL2 no es obligatorio autoclave de residuos, salvo que el análisis del riesgo lo defina como obligatorio. Si realizan la inactivación con autoclave verificar que se cuente con un autoclave para la inactivación de residuos, verificar si ésta se encuentra con operaciones metrológicas vigentes (mantenimiento - calificación de desempeño). Si no se tiene, verificar manejo en ruta sanitaria, almacenamiento temporal en refrigeración/congelador, y alcance del contrato con inactivación/incineración. |  |  |  |  | FALSE
35 | Hay un incinerador disponible. (si aplica) | Si existe el incinerador, revisar que cuente con certificado de emisiones, acorde a regulación vigente Resolución 058 DE 2002 - Min ambiente: Por la cual se establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. |  |  |  |  | FALSE
36 | Los materiales utilizados para paredes y pisos son de fácil limpieza, impermeables y resistentes a los químicos y desinfectantes utilizados en el laboratorio. | Verificar que sean superficies lisas y continuas, contar con medias cañas, libres de accesorios . |  |  |  |  | FALSE
37 | Los desagües del piso del laboratorio cuentan con rejillas o trampas de agua para evitar que entren insectos y roedores. | Verificar que se cuente con rejillas disponibles e íntegras y que estén firmemente ancladas. |  |  |  |  | FALSE
38 | Si se tienen ventanas operables (se pueden abrir y cerrar) estas cuentan con anjeo para evitar el ingreso de plagas. | Verificar que cuenten con anjeo en buen estado. |  |  |  |  | FALSE
39 | Las puertas del laboratorio cuentan con panel de visión para ver el interior del laboratorio. | Verificar disponibilidad de ventanillas o panel de visión para verificar al interior, ventanería integra y hermética. Si no tienen panel visual, revisar el procedimiento de verificación de personal, se trabaja con sistema de parejas, u otra medida para garantizar la seguridad del personal |  |  |  |  | FALSE
40 | Los muebles (mobiliarios, gavetas y sillas) son fáciles de limpiar, resistentes a tratamiento químico y suficientemente robustos (en tamaño y función) para soportar el uso planificado. | Los muebles no incluyen ninguna superficie de tela que pueda absorber y retener contaminantes. Son de material impermeable. Si es laminado, verificar integridad y cierre adecuado |  |  |  |  | FALSE
41 | Los muebles (mobiliarios, gavetas y sillas) cuentan con funciones de ajuste ergonómico, permiten la comodidad durante el trabajo y pueden ayudar a reducir la posibilidad de incidentes/accidentes. | Revisar altura de sillas y mesones o que estas sean ajustables, revisar si hay espacio disponible para las piernas debajo de los mesones. Revisar altura de gavetas. |  |  |  |  | FALSE
42 | El laboratorio restringe el uso de cortinas y persianas | Verificar que en las áreas analíticas y de actividades técnicas no se utilicen cortinas, persianas o cualquier otro tipo de material. |  |  |  |  | FALSE
43 | Las mesas de trabajo son de fácil limpieza y desinfección, impermeables al agua, resistentes al calor | Verificar que las mesas en lo posible tengan bordes curvos para facilitar la limpieza, resistentes al calor y a los ácidos, álcalis y solventes orgánicos (como ejemplo). En caso de evidenciar que las mesas de trabajo de son de madera, azulejo, metal, hormigón o pintadas son aceptables si están debidamente selladas para que sean fáciles de limpiar y resistentes a los productos químicos utilizados en el laboratorio. |  |  |  |  | FALSE
44 | Cuenta con poceta exclusiva para lavado de manos | Verificar que los lavamanos son exclusivos para el lavado de manos y se mantienen separados de cualquier poceta donde se procesen productos químicos o líquidos contaminados. Si se tiene una antesala de ingreso y egreso general puede estar ubicada en ese espacio la poceta para el lavado de manos. |  |  |  |  | #REF!
45 | Los lavamanos están ubicados lo más cerca posible de la puerta de salida. | Si se tienen lavamanos en cada área, verificar que estén lo mas cerca posible de la puerta de salida del área. |  |  |  |  | #REF!
46 | Se cuenta con instrucciones disponibles para el lavado de manos en todos los puntos de uso | Verificar que se dispone de instrucciones de lavado seguro en proximidad al lavado. si no existe, verificar socializaciones a ese respecto |  |  |  |  | FALSE
47 | Se dispone de agua corriente, preferiblemente accionada por un mecanismo de manos libres (codo, muñeca, rodilla o pie). | Si no se cuenta con un mecanismos manos libres debe existir un protocolo de uso de las perillas para evitar contaminación cruzada, si no existe ninguna de las dos cosas es NO CUMPLE. |  |  |  |  | #REF!
48 | Se cuenta con el suministro de productos como jabón o sustancias jabonosas | Verificar disponibilidad en todas las áreas. revisar control de llenado y vigencia del insumo empleado de ser posible |  |  |  |  | FALSE
49 | Cuenta con el suministro de toallas de papel o absorbentes para el secado de manos | Verificar disponibilidad de estos insumos en todos los puntos. No se aceptan secadores de aire |  |  |  |  | FALSE
50 | El diseño del sistema eléctrico tiene capacidad de carga para satisfacer la demanda requerida por el laboratorio | Verificar con el equipo de mantenimiento interno o externo si se tiene tercerizado, que se tenga la capacidad de carga para operar todos los equipos, que no se tenga que desconectar un equipo para poder conectar otro. (Ejemplo Estudio de cálculos eléctricos). En caso de que aplique solicitar certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas). |  |  |  |  | FALSE
51 | El cableado de los equipos y tapas de tomacorrientes se encuentran íntegros | Verificar que las conexiones de los equipos no se encuentren deshilachadas o dañados. Verificar se cuente con tapas protectoras de todas las tomacorrientes, sin cableado expuesto, ni evidencia de cortocircuito |  |  |  |  | FALSE
52 | Las tomacorrientes que se encuentren ubicados cerca de fuentes de agua (1 metro de distancia) están protegidas por GFCI (Interruptores de circuitos de falla a tierra) | Verificar que los interruptores ubicados a un metro de distancia de fuentes de agua cuenten con el sistema GFCI ( interruptor para circuitos con perdida a tierra) |  |  |  |  | FALSE
53 | La iluminación es adecuada para todas las actividades según el trabajo y las necesidades específicas del área del laboratorio. | Evaluar con recursos físicos o seguridad y salud en el trabajo SST si se ha medido intensidad luminosa (luxómetro) y el concepto obtenido. Verificar luminarias disponibles, estado y si hay bombillas afectadas. |  |  |  |  | FALSE
54 | La dirección de las fuentes de luz está diseñada para que el personal pueda evitar trabajar en su propia sombra. | Revisar en campo el efecto sombra sobre equipos/mesones |  |  |  |  | FALSE
55 | Existe iluminación de emergencia | Verificar que esté operativa solicitando registro de mantenimiento o registro de pruebas de la misma |  |  |  |  | FALSE
56 | Tiene documentado los procesos de descontaminación para realizar las operaciones de confirmación metrológicas de los equipos de laboratorio | Verificar la existencia de la documentación. |  |  |  |  | FALSE
57 | El control de temperatura y/o humedad está disponible para garantizar un ambiente de trabajo cómodo para que el personal y adecuado para los equipos, ensayos o metodologías. | Seguimiento a través de sistema de medición como termohigrómetros. Manejo del sistema y reacción ante desviaciones sobre línea base establecida que no afecte el desempeño de equipos y actividades técnicas realizadas |  |  |  |  | FALSE
58 | Los sistemas de seguridad del laboratorio están definidos por la evaluación del riesgo | Revisar el programa de biocustodia, seguridad física, como se maneja la seguridad, que controles se realizan para mantener el acceso restringido a las áreas operativas, además del control de inventario de muestras y cepas. |  |  |  |  | FALSE
59 | El laboratorio cuenta con sistemas o equipos de seguridad (como interruptores de aislamiento, sistemas de rociadores, extintores y duchas y lavaojos de emergencia) y estos son de fácil acceso para el personal. | Revisar accesibilidad a extintores , si son adecuados para el riesgo y su vigencia, su disponibilidad por áreas y que se encuentren anclados y señalizados. Si hay rociadores de techo, preguntar si se purgan anualmente. Duchas y lavaojos de fácil acceso con registro de su verificación periódica de funcionalidad, si la ducha cuenta con sifón éste debe contar con rejillas anti-insectos. Verificar ubicación de cajas de control eléctrico y consultar si el personal de laboratorio conoce su ubicación y como utilizarlo |  |  |  |  | FALSE
60 | Los conductos o artefactos de iluminación no se utilizan como espacios de almacenamiento, ni se almacenan combustibles en el interior del laboratorio | Verificar durante la visita |  |  |  |  | FALSE
61 | Existe flujo direccional de aire, constante ( esto significa que el sistema HVAC solo se apaga para mantenimiento) | Verificar la presencia de flujo direccional de aire, de acuerdo al análisis de riesgo Evaluar con ingeniería - Diseño constructivo e informes de mantenimiento y calificación de desempeño del sistema donde se evidencie los diferenciales de presión de las áreas. |  |  |  |  | FALSE
62 | Existen monitores de presión diferencial calibrados instalados en la ruta de ingreso al laboratorio | Ver si están instalados y si funcionan Verificar que la magnitud de la presión diferencial de la(s) habitación(es) es mínima DP = -7.5 Pa (si se encuentra resultados en otras unidades realizar al conversión a Pascales) Verificar el informe de calibración y la conformidad de los resultados |  |  |  |  | FALSE
63 | El sistema HVAC (heating, ventilación and air conditioning) del laboratorio es independiente | No existe recirculación de aire a áreas administrativas o de uso público. (ver plano de distribución del HVAC) |  |  |  |  | FALSE
64 | Si cuenta con sistema HVAC, éste tiene alarmas locales, audibles y visuales, de falla del sistema HVAC | Verificar que existen |  |  |  |  | FALSE
65 | Las alarmas del sistema HVAC se prueban regularmente | Solicitar registro de pruebas realizadas |  |  |  |  | FALSE
66 | Los desagües cuentan con trampas tipo P, rígidas y lisas | [5 empty] | FALSE
67 | Si Existe luz UV instalada en el laboratorio, verificar el sistema de encendido y apagado | Verificar el sistema de funcionamiento de la luz UV durante la visita Verificar registro de horas de uso lampara y recambio |  |  |  |  | FALSE
68 | La ubicación de cabinas de seguridad biológica (CSB) evita que su funcionamiento esté comprometido o afectado por el sistema de ventilación, aires acondicionados, por fuentes de calor o por cambios en los flujo de trabajo | Verificar que la ubicación de la cabina de seguridad biológica, no se encuentre debajo de los ductos o con el sistemas de ventilación o aire acondicionado en frente de tal manera que pueda afectar el funcionamiento de la misma, verificar que no se encuentren ubicadas frente a puertas de acceso al laboratorio o cerca de fuentes de calor |  |  |  |  | FALSE
69 | El laboratorio manipula todo el material potencialmente infeccioso en cabina de seguridad biológica (CSB) | verificar el uso de CSB en las áreas que lo requieran incluyendo recepción de muestras. |  |  |  |  | FALSE
70 | Las CSB disponen de calificación de desempeño vigente | verificar frecuencia y concepto de la calificación |  |  |  |  | FALSE
71 | El personal del laboratorio usa de forma correcta la CSB | Verificar durante la visita, que no se utilicen llamas abiertas dentro de la CSB, que las rejillas estén libres y que no se utilice como almacenamiento de insumos y reactivos Verificar registros de capacitación del personal |  |  |  |  | FALSE
72 | Se cuenta con cabina de extracción de gases para para manipular reactivos y material volátil | Verificar si cuenta con cabinas de extracción de gases para manipular los reactivos volátiles |  |  |  |  | FALSE
73 | Se dispone de calificación de desempeño vigente de la cabina de extracción de gases | Verificar informe de calificación de desempeño, resultados, frecuencia y acciones cuando aplique |  |  |  |  | FALSE
74 | La cabina de extracción de gases encuentra libre de insumos o reactivos diferentes a los requeridos para las actividades analíticas que se están realizando al momento de su uso | Verificar materiales contenidos en el momento de la visita, de forma específica cuando no hay uso |  |  |  |  | FALSE
75 | Todos los cilindros requeridos para la operación del laboratorio se encuentran ubicados fuera del laboratorio y están asegurados | Verificar fuente de gases. sí es por cilindros, verificar como se fijan para prevenir accidentes y su ubicación debe estar fuera del laboratorio. Verificar que el espacio asignado no se emplee para almacenaje de ningún tipo |  |  |  |  | FALSE
76 | Los cilindros de reserva y usados cuentan con tapas o sistema de protección | Verificar que cilindros desocupados o disponibles para nuevo uso, cuenten con tapas o sistemas de protección para proteger la llave |  |  |  |  | FALSE
77 | El laboratorio evita tener dentro de sus instalaciones un exceso de cilindros vacíos | Verificar acorde con indicación y contrato de suministro que evidencie recarga |  |  |  |  | FALSE
78 | Existe análisis de riesgo para la selección de los elementos de protección personal? | Solicitar el documento de evaluación del riesgo |  |  |  |  | FALSE
79 | Hay disponibilidad de elementos de protección personal (guantes, batas, gafas, etc.) acorde al análisis del riesgo, disponibles de forma permanente para ser empleados por el personal | Verificar los inventarios de elementos de protección personal (guantes, batas, gafas, zapatos), así como distribución acorde a nivel de riesgo identificado |  |  |  |  | FALSE
80 | El personal usa adecuadamente los elementos de protección personal acorde al análisis del riesgo. | Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal al interior de las áreas acorde al riesgo identificado (Guantes utilizados al manipular material infeccioso o equipo contaminado) y que estos mismos elementos no se usen fuera del laboratorio |  |  |  |  | FALSE
81 | Los alimentos para consumo humano son almacenados fuera del laboratorio | Verificar que no se almacenan alimentos para consumo personal en los equipos de frío dentro del laboratorio |  |  |  |  | FALSE
82 | El laboratorio tiene documentada la evaluación del riesgo biológico | Solicitar y registrar fecha de actualización, y evidenciar que se mantiene acorde a la operatividad del laboratorio |  |  |  |  | FALSE
83 | Horno(s) de microondas claramente etiquetados como "Sin preparación de alimentos, solo para uso en laboratorio". | Verificar la etiqueta en los hornos microondas ubicados en áreas analíticas |  |  |  |  | FALSE
84 | Equipos de laboratorio debidamente etiquetados (riesgo biológico, radiactivo, etc.) | Verificar señalización para aquellos equipos que por su uso representan un riesgo específico de acuerdo a la evaluación del riesgo |  |  |  |  | FALSE
85 | El personal de laboratorio tiene capacitación en seguridad de laboratorio y BBP (principios básicos de bioseguridad) - inicial y de actualización, acorde a la evaluación de riesgos | Verificar como se documentan las capacitaciones en uso de EPP y p.ej prueba de humos Revisar que las capacitaciones se adecuan a los niveles de riesgos específicos Verificar capacitaciones del personal frente a la normativa vigente (Manual de OMS) |  |  |  |  | #REF!
86 | Se cuenta con un manual de Bioseguridad y procedimientos alineados a la evaluación del riesgo, están fácilmente disponibles en el laboratorio | Revisar disponibilidad de documento, divulgación y adherencia a lineamientos OMS vigentes |  |  |  |  | #REF!
87 | El laboratorio realiza el seguimiento a las actividades de implementación de las estrategias documentadas en su manual de bioseguridad | Solicitar evidencias, listas de chequeo, auditorias, etc. |  |  |  |  | FALSE
88 | Se contacta con la ARL o entidad correspondiente para inmunizaciones apropiadas, vigilancia y tratamiento de exposiciones ocupacionales. | Revisar profesiograma y perfil vacunal - verificación de cumplimiento con SST
89 | Los cuartos fríos tienen sistema para apertura interna de emergencia | Verificar que se permite la apertura de los equipos por dentro o que tienen sistema de emergencia (botón de pánico) |  |  |  |  | FALSE
90 | En los cuartos fríos se evidencia orden, limpieza de los estantes y las diferentes zonas de almacenamiento | Verificar limpieza, frecuencia, rotación desinfectantes, capacitación de personal a cargo Los cuartos fríos están libre gases asfixiantes (por ejemplo: metano, propano, cianuro, sulfuros, nitrógeno, argón, helio, ozono, dióxido y monóxido de carbono) |  |  |  |  | FALSE
|  |  | 0 | 0 | 90
0%
| CALIFICACION |  | Error
Comentarios adicionales:
| Hallazgos o criterio evaluado | Descripción/ observaciones del hallazgo |  |  |  | Fecha de entrega